本系列电子天平执行GB/T26497-2011（电子天平）行业标准，采用高稳定性传感器和高精度模数转换集成电路(AD)、单片微机组成的智能化天平，适用于工业、农业、商业、学校等单位作快速测定物体的质量和数量。。

一．功能特点

1．采用触摸感应键，与传统薄膜按键比较，更轻便灵敏，轻轻触碰按键即可实现多功能使用，且不易损坏。

2．采用LED显示屏，读数清晰且显示屏亮度有7档可调，以适应不同光线下使用时的人眼舒适度。

3.多种单位转换功能。

4.计数功能。

5.交直流两用，可配备蓄电池。

6.定时自动关机功能。

二．显示板及按键说明

2.1         电源开关机键

2.2         校准、去皮键：短按是去皮置零，长按是校准。

2.3         计数、单位键：短按是计数，长按是单位转换。

2.4  图标 ：    电量及充电状态指示          计数标志

去皮标志         置零标志

重量滚动条指示

三．操作准备

将天平置于稳定、平整的地方，应避免震动、静电、阳光照射、气流及强电磁波干扰。

- 开机

将电源适配器插入天平电源输入口,另一端接入交流市电。轻触电源键开机。

五．校准天平

5.1 将天平电源打开，预热半小时后进行校准，可使校准较为准确。

5.2 校准操作：

5.2.1  1mg和10mg精度天平，轻触      不动，直至显示『CAL』时

松手，等显示闪动的校准值，放置相应的砝码即可完成校准。（如果

没有对应的砝码，放置其它标准砝码值也可完成校准）

5.2.2  0.1g或1g等其它精度的天平，开机时轻触      不松手（必

须在显示回到0前按住），直至显示『CAL』松手，等显示闪动的校准值，放置相应的砝码即可完成校准。（如果没有对应的砝码，放置其它标准砝码也可完成校准）

5.3 线性校准步骤详见 十．参数设置

六．去皮\置零

轻触      完成去皮\置零，去皮\置零标志点亮。

七．计数

7.1 先取样（10、20、50、100个，任一数量均可，越多越准确）算好

后一次放秤盘上再按      ，计数标志   点亮，显示屏上即以10、

20、50、100 循环跳动，知道与之所取样的数量相同的时候再按     ，

即可显示取样之实际数量，此时显示指示在计数处，即计数完成数量设定，若再放欲计数之物品就可很快称出所要数量。

7.2 再次轻触      退出计数功能。

八．单位转换：

每按住      不放（约5秒），会循环显示g.ct.oz.lb。

九．配备可充蓄电池：(选配)

9.1 具备蓄电池电量指示；

9.2 充电状态指示功能；

9.3 节电模式功能，当电池供电时，无操作间隔超过设定时间，LED亮度会慢慢变暗，从而省电。

十．参数设置

轻触电源键开机，当显示从“000000-999999”自检过程中，快速点击3次去皮键（必须在到达称重状态前输入完成）,显示『13-dC』。

按键：为更改选项或参数，      按键：为进入选项或者确定。

以下表格为用户参数设置：（用户不可随意设定选项01，02，03，易造成天平性能改变）。

如果要进行线性校准，按照上述步骤进入参数设置状态后，反复轻

点      至『04-CAL』,按      显示『CAL-*』（*为线性校准点的数

量）,轻点      选择线性校准的校准点数量（校准点砝码值会根据设

置的校准点数量自动计算）,选定后轻点      ，天平显示闪动的校准

砝码值，放置对应的砝码后，点击      ，待再次显示的砝码值不动时

可取下砝码，然后闪动显示下一个校准砝码值，依次操作即可完成线性校准。

| 选项 | 功能 | 设定范围 |
| --- | --- | --- |
| 01-diu | 分度值设定 | 分度值d可选择1.2.5.10.20.50 |
| 02-Pnt | 小数点位数设定 | 按去皮确定，按计数设定 |
| 03-CAP | 最大量程设定 | 计数键选择数字，去皮键移位。 |
| 04-CAL | 标定设定 | 数值为标定次数。 |
| 05-trA | 零点跟踪设定 | 单位为当前分度值 |
| 06-SLP | 省电休眠设定 | 0FF：关闭 10-90S设定 |
| 07-LED | 亮度设定 | 0，1，2，3，4，5，6，7； 7最亮 |
| 08-bud | 波特率设定 | 2400 4800 9600 19200 |
| 09-odE | 通信方式设定 | 0：不通信 1：按键通信 2：稳定通信 3：连续通信 |
| 10-tPE | 通信协议设定 | 0-9，打印协议选择，涵盖市面上各种格式 |
| 11-unt | 单位默认和开关 | U1:g, U2:Ct,U3:Oz U4:Lb,def选择默认单位。 |
| 12-oFF | 自动关机 | X-YY．无称重X小时YY分钟后关机。 |
| 13-dC | 电源选择 | 1.电源适配器（无充电状态指示） 0.蓄电池（有充电状态指示） |

LED电子天平

使用说明书