MC  （苏）制00000510号

WANT  电  子  天  平

使用说明书

常州万泰天平仪器有限公司

目  录

一. 概述-----------------------------------------------------------(1)

二. 安装-----------------------------------------------------------(2)

  - 拆箱-----------------------------------------------------(2)

  - 工作环境的选择------------------------------------- (2)

  - 安装-----------------------------------------------------(2)

三. 使用-----------------------------------------------------------(2)

- 表面按键-----------------------------------------------(2)

- 单位转换-----------------------------------------------(3)

- 样品长度设定-----------------------------------------(3)

- 单纱品种设定-----------------------------------------(4)

- 进入统计-----------------------------------------------(5)

- 统计打印-----------------------------------------------(5)

- 退出统计状态-----------------------------------------(6)

- 校准-----------------------------------------------------(7)

- 计数功能-----------------------------------------------(11)

- 百分比功能--------------------------------------------(11)

- 打印方式选择-----------------------------------------(11)

- 功能设定-----------------------------------------------(11)

- 底钩称量-----------------------------------------------(12)

- 使用电池称量-----------------------------------------(12)

15. 注意事项-----------------------------------------------(12)

四. 保修-----------------------------------------------------------(13)

四.保修

本公司产品保修期一年(从产品售出之日算起)。保修期内，用户可凭保修卡、商业发票对质量有问题的产品实行免费维修。属下列情况之一者除外：

1.保修期已过。

2.因用户自己的过失而造成天平损坏。

3.用户未按说明书规定操作而造成天平损坏。

4.由于天平暴露在具有放射性或腐蚀性物质的环境中造成天平损坏。

5.用户擅自拆开天平或由非经常州万得天平仪器有限公司认可的维修人员修理、调试而造成天平损坏。

地址： 江苏省常州市戚墅堰区东方东路167号东方高科工业园13-2F          邮编：213025

电话： 0519-88825107 88410616 88406128 86690216

传真： 0519-88825107 88410616

E-mail：want@public.cz.js.cn     tang@cn-want.com

http：// www.czwant.com       www.wantbalance.com

（13）

13.底钩称量

该系列天平装有底钩称量装置。底钩称量可用于比重测定，也可用来称量带有磁性的物品。

14.使用电池称量

将4节5号碱性电池装入电池夹即可使用。电池寿命为连续工作40小时以上。使用完后，应及时取出电池，以免电池漏液，腐蚀天平。

15.使用注意事项

(1).使用前应按规定通电预热20分钟。

(2).皮重和称物之质量和不得超过秤量范围。

(3).若称重不准确，需用标准砝码对天平校准。

(4).如需取下天平上的园秤盘，请将秤盘按顺时针方向转动后再取下，切勿将秤盘往上硬拔，以免损坏传感器。

(5).出现错误信息，请查下表：

| 下横线___ | 天平上的重物偏负 | 用砝码重新校准 |
| --- | --- | --- |
| 上横线--- | 超重报警 | 用砝码重新校准 |

(12)

- 概  述

本使用说明书适用于WT系列支数电子天平。

万泰(WANT)WT型数字式电子天平(原万得)是采用高稳定性传感器和单片微机组成的智能化天平。它具有多种单位转换、计数、百分比、RS232，去皮重、自校、记忆等功能。万泰天平称量准确，快速稳定，操作简单，功能齐全，适用于工业、农业、商业、学校等单位作快速测定物体的质量和数量。本产品执行JB5374-91（电子天平）行业标准。

由于它采用了高稳定性传感器和单片微机智能化控制技术，使得WT系列支数电子天平具有：

*称量快。称量速度比一般机械天平快十几倍。

*具有tex；Ne；Nm；D纤维、纱线粗细度的等多种表示单位。

*具有纱线统计功能。

*具有纱线统计断电保持功能。

*高智能化。可在全量程范围内去皮、清零，超载、故障显示。

*内装底钩称量装置，可用于比重及带有磁性物质的称量。

*内装RS-232C接口，可与打印机、计算机等外部设备相联。

*交直流二用。

WT系列支数电子天平执行JB5374-91（电子天平）行业标准，被广泛用于纺织行业纤维、纱线粗细度的测量。

电源：9V300mA     最大功耗： ３W      准确度级别： Ⅲ

| 天平型号 | WT1003T | WT2003T | WT3003T | WT5003T |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大称量 | 100 g | 200 g | 300 g | 500 g |
| 最小读数 | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g |
| 检定值 | 100mg | 100mg | 100mg | 100mg |
| 线性误差 | ±0.002 g | ±0.002 g | ±0.002g | ±0.002 g |

二.安装

- 拆箱

请小心地打开包装箱，将天平及箱内物品取出，注意有一侧面装有电源和其它备件，取天平时当心掉出。将包装材料保存好，以备再用。箱内物品：电子天平、秤盘、电源、说明书、保修卡、合格证、砝码。

(1)

- 工作环境的选择

WT系列电子天平可在常规实验室或工业计量室条件下进行精确称量。如能按下面的要求选择工作环境，则可加快称量速度，提高称量精度：

*工作室应保持清洁、干燥;

*天平应放置在一平稳、固定的工作台上;

*工作台应远离门窗，这样可减少困开窗开门而产生的气流的影响;

*工作台应设置在受振动干忧少的地方。房间的四角受振动影响较小，是放置工作台的理想位置;

*天平应避开阳光直射、远离发热器和电磁辐射源。

- 安装

将调整水平，称盘放好后将配置的电源适配器(9V300mA)一端插入天平后面插孔内，另一端插入220V电源插座，天平即可工作。

三、使用

- 表面按键

天平共有六个开关键：开关机键；背光键；校准键；模式键；去皮键；打印键。

(1).开关机键(   )：按一下键开机，再按一下则关机。开机后天平进入称重方式。

(2).背光键：在手动背光模式下，按一次开背光，再按一次关背光。

(3.校准键：长按三秒，进入校准。

(4).模式键(MODE)：用于样品长度；单纱品种；进入统计；打印方式；单位转换；计数/百分比的设置。进入统计方式后，用于统计显示；统计退出。同时可用于选项的退出。

(5).打印键：在手动打印模式下，按一次打印键，输出一次数据。

(6).去皮键(   O/T    )：用于去除皮重。

通过去皮键，可以将称重物体放置在容器中称量：将容器放在秤盘上，按去皮键，去除容器重量。将称重物体放在容器中，显示出来的重量就是放在容器中的物体重量。

通过去皮键，可以将不同物体进行累加称量：将一物体放在秤盘上，显示出该物体的重量，按去皮键。再将另一物体放在秤盘上，显示出该

(2)

12.天平零点跟踪和自动去皮功能的设定：

(1).在天平电源关闭的状态下，一手按住“CAL(校准)”键，另一手打开电源，直到显示“-Zero-”闪耀，松开“CAL(校准)” 键，按“TARE(去皮)”键，显示“Zero*d”，再按“TARE(去皮)”键，“*”从“0—5”变化，“Zero0d”为没有零点跟踪，“Zero5d”为零点跟踪最大。

(2).再按“CAL(校准)”键，显示“-tArE-”闪耀，按“TARE(去皮)”键，显示“tArE*d”，再按“TARE(去皮)”键，“*”从“0—9”变化，“tArE0d”为没有自动去皮，“tArE9d”为自动去皮值最大。

(3).按“BL(背光)”键，稍候，显示“0”或“0.0”或“0.00” 或“0.000”的称量模式。设定结束。

万泰系列电子天平的所有功能设定，在天平电源关掉再打开，都能保留不变，给使用者带来极大的方便。

(11)

11.打印方式选择

称重状态“   0.000g”

↓

按住MODE(模式)键三秒

↓

功能选择“Unit” “Count” ------ “Quit_ _”

按 模式键选择打印方式“  Prt  ”

↓

按 TARE(去皮)键

↓

打印方式“Auto” “Contin” ------ “hAnd”

按MODE(模式)键

↓

按 TARE(去皮)键

(1).自动打印（Auto）：

当天平称量稳定时，在秤盘上放约大于3d的物品，即打印显示的重量，零位不打印。

(2).手动打印（hAnd）：

按打印（PRT）键，则打印。

(3).连续打印（Contin）：

连续输出数据。

RS232打印口参数：

传输数据格式： 每10BIT  为一个数据帧。

帧格式如下：BIT1，BIT2，BIT3，. . . . . .，BIT8，BIT9，BIT10。

BIT1为起始位；BIT2- - -BIT9为数据位；BIT10为停止位。

波特率：9600 bps。 所有字符均为ASCII码。

(10)

物体的重量，按去皮键。取下所有物体。显示出来的重量就是该二种物体的总重量。

- 单位转换

开机后天平进入称重方式，单位为克(g)。预热20分钟后将被称物体放于秤盘上，重量即显示出来。

称重状态“   0.000g”

↓

按住MODE(模式)键三秒

↓

功能选择“Unit” “Count” ------ “Quit_ _”

按 模式键选择设置单位“  Unit  ”

↓

按 TARE(去皮)键

↓

单位“g”“oz”“Ne”“Ne *”“g*”“g/m2”------ “tex”

按MODE(模式)键选择单位

↓

按 TARE(去皮)键

注：开机后样品长度设定为100m；单纱品种为纯棉。

克重称量时，样布需用ZB01B 圆盘取样器取样。

号数 g/1000m; 英制支数 840yd/lb; 公制支数 m/g; 旦数 g/9000m.

如果闪动显示“¯¯¯¯¯¯”或“______”表示称量超载，超载值为最大称量+90d。

- 样品长度设定(m)

称重状态“   0.000g”

↓

按住MODE(模式)键三秒

(3)

↓

功能选择“Unit” “Count” ------ “Quit_ _”

按 模式键选择设置样长“  LEngth  ”

↓

按 TARE(去皮)键

↓

样品长度“  10” “ 20” ------ “  500”

按MODE(模式)键选择样品长度

↓

按去皮键

- 单纱品种设定

称重状态“   0.000g”

↓

按住MODE(模式)键三秒

↓

功能选择“Unit” “Count” ------ “Quit_ _”

按 模式键选择设置品名“  data  ”

↓

按 TARE(去皮)键

↓

单纱品种 “0” “1” ------  “10”

按MODE(模式)键选择代码

↓

按 TARE(去皮)键

(4)

10.百分比功能：

称重状态“   0.000g”

↓

按住MODE(模式)键三秒

↓

功能选择“Unit” “Count” ------ “Quit_ _”

按 模式键选择设置百分比“  PER  ”

↓

显示  “ 100% ”闪动

↓

放置相应物品

↓

按 TARE(去皮)键

↓

显示“------”

↓

显示所计物品个数

注：

当计数物品除以100后小于2d时，显示“no-PER”,不能进行百分比设定，需增加设定物品质量。

(9)

注：

进入校准状态后约10秒，仍不放砝码，显示“no  CAL”，自动退出校准状态。

9．计数功能：

称重状态“   0.000g”

↓

按住MODE(模式)键三秒

↓

功能选择“Unit” “Count” ------ “Quit_ _”

按 模式键选择设置计数“  Count  ”

↓

按 TARE(去皮)键

↓

计数个数  “10”  “20”  “50”   ------   “500”

按 模式(MODE)键选择计数个数

↓

放置相应个数的计数物品

↓

按 TARE(去皮)键

↓

显示“------”

↓

显示所计物品个数

注：

当计数物品单重小于2d时，显示“no-cou”,不能进行计数设定，需将几个计数物品算作一个重新设定。

(8)

单纱品种对应表：

| 品种（混纺比） | 纯棉纱 | 纯化纤 | 65/35涤/棉 |
| --- | --- | --- | --- |
| 混纺代码 | 0 | 1 | 2 |
| 55/45棉/涤 | 60/40棉/涤 | 65/35棉/涤 | 50/50棉/维 |
| 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50/50棉/腈 | 50/50棉/丙 | 75/25棉/粘 | 53.5/46.5粘/棉 |
| 7 | 8 | 9 | 10 |

不在列表内可按下列公式换算：

| 英制支数Ne = | 590.5*(100+tex制公定回潮率) |
| --- | --- |
|  | 号数（tex）*(100+英制支数公定回潮率) |

- 进入统计

称重状态“   0.000g”

↓

按住MODE(模式)键三秒

↓

功能选择“Unit” “Count” ------ “Quit_ _”

按 模式键选择开始统计“  stat  ”

↓

按 TARE(去皮)键

进入统计状态后，待稳定指示（黑点）消失，将统计的纱样放上天平，

显示统计个数 “--xx--”，，纱样被确认。取下纱样，待稳定指示（黑点）消失，放上下一纱样，重复以上操作，直到全部纱样被确认。共可统计10个纱样，如果超出10个纱样，前10个纱样将被清除。

6.统计打印

按打印键，打印统计结果。

(5)

打印举例：

测试报告

如期：

时间：

操作员：

品名：

样长：100米

----------------------------------------------

重量（g）

1     1.021

2     0.375

3     1.021

4     1.022

5     1.023

6     1.016

7     1.015

8     1.192

9     1.020

10    1.023

----------------------------------------------

MAX =  1.192	   ；  最大值

MIN =   0.375	   ；  最小值

SUM =	 9.728	   ；  和  值

N   =   10         ；  样品数

AV  =   0.972      ；  平均值

CV  =   6.583%    ；  不匀率

----------------------

7.退出统计状态

称重状态“   0.000g”

↓

按住MODE(模式)键三秒

↓

功能选择“Unit” “Count” ------ “Quit_ _”

按 模式键选择开始统计“Quit_ _ ”

(6)

↓

按 TARE(去皮)键

8.校准

天平在以下几种情形下需要校准。

(1).第一次使用时

(2).移地使用时

(3).使用间隔时间太长时

(4).环境温度变化太大时

注：天平在校准时，要求放置平稳，先预热20分钟，天平秤盘上不能有任何物体，不能受风、振动或电磁场干扰。

校准方式选择

称重状态“   0.000g”

↓

按住校准(CAL)键三秒

↓

选择校准点“CAL-d1” “CAL-d2” ------ “CAL-L”

按 校准(CAL)键选择校准点

单点校准“CAL-dx”

线性校准“CAL--L”

↓

闪动显示校准砝码值“ xxx.xxx”

↓

放置相应砝码

↓

等待稳定“--CAL-”

↓

显示校准砝码值“ xxx.xxx”

↓

取下校准砝码                线性校准

↓

校准结束

(7)